[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0143-2020
现场审核记录二

企业名称：   江苏瑞恩电气股份有限公司   
审核员：           李政阳                          审核日期：2020年8月1日～ 8月2日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	  是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	  询问：各部门负责人清楚本部门计量职能，部门相关人员清楚自己的工作职责。
	技术部
品质部
生产部
（生产车间）采购部
市场部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

· 了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	查：品质部已按照标准要求组织识别企业原材料进厂检验的顾客测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。

企业在物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现顾客投诉和纠纷。

	技术部
品质部 

生产部
采购部
市场部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。

	5.3质量目标
	企业制定了《测量管理体系的质量目标》，（测量目标）7项，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，每月统计一次，查2020年（1-7）月份《测量目标完成情况表》已由品质部统计考核，均达标。
	品质部

	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件及相关标准、操作规程已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。

查：企业JSRE/MP-05-2020《测量文件管理程序》，对文件的编制、审批、发放、存储和处理作出了明确的要求。

查：RE-JY-01~03《产品检验规程》；受控现行有效，符合文件管理要求。
	技术部
品质部 

生产部
（生产车间）
	否

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了JSRE/MP-06-2020《测量软件管理程序》。品质部负责对软件进行识别，使用部门负责日常维护、保证软件的有效性和完整性。

查：品质部《测量软件测试记录》，有3个软件已识别和确认，并建立软件台账，分别是：《TWPD-2E多通道数字式局放检测》、《SYBS-231.3E综合测试》和《SYBS-2311综合测试》。

查：生产车间的下料用的横剪机的加工、测量软件（编号USFFT250H）未列入测量软件台帐管理，不符合要求。 


	技术部 
品质部  

生产部
（生产车间）
	次要
不符合02

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业建立了JSRE/MP-07-2020《测量记录管理程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。

查：编号为RE-CX-015-01的《材料检验入库单》的3份记录，检验依据，设备信息完整。
	品质部  

生产部
（生产车间）
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查：《计量器具登记台账》，有96台（件）测量设备，已对测量设备进行ABC分类管理。其中强制检定的测量设备5台件。

现场测量设备处于有效的校准状态，有计量标识，标识清晰，信息完整，使用规范，符合要求。

测量设备使用环境要求常温，现场使用条件符合要求。

详见《测量设备溯源抽查表》
	技术部 
品质部  

生产部
（生产车间）
	否



	8
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？
	6.4外部供方
	企业编制了JSRE/MP-11-2020《外部供方管理程序》。

采购部负责建立供方名录搜集供方资料，组织合格供方的评审活动。按合格供方目录选择采购单位进行测量设备的采购。

查：品质部建立《供方评价记录》，上海捷祥测控技术有限公司、海安市综合检验检测中心等合格供应商，对供应商资质进行了合格评价。符合标准要求。
	采购部
品质部
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	品质部负责对公司建立确认工作实施统一管理，制定测量设备的《建立确认计划》，并对执行情况进行监督查，使用部门（生产车间）负责本部门测量设备的计量确认工作。

查：《测量过程控制一览表》，抽查：变压器绕组电阻检测过程、测量要求识别、计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
	技术部
品质部 

生产部
（生产车间）
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	品质部负责对测量过程进行识别和策划，相关部门负责测量过程的实施和控制，用《测量过程控制一览表表》进行汇总，共识别了31个测量过程，高度测量过程8个，编制了《变压器绕组电阻检测过程控制规范》，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件，符合要求。
	技术部
品质部
生产部
（生产车间）
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业测量不确定度形成文件，查：《测量不确定度管理程序》，品质部负责测量不确定方法的提出，并指导和监督相关部门测量不确定度的评定工作，相关部门负责本部门的测量不确定度的评定，文件满足标准要求。
现场重点抽查了《变压器绕组阻值检测过程》，进行了不确定度评定，方法正确。具体见附件。
	品质部
生产部
（生产车间）
	否

	12
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	市场部负责与外部顾客联系，收集顾客意见，并进行分析和评价品质部负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价。市场部通过对外部顾客发放《外部满意度调查表》，对服务态度、技术能力、工作态度等进行评价；品质部负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价。通过发放《内部测量满意度调查表》，对内部相关人员的技术能力水平、工作态度等内容进行调查，并进行分析。查：《测量满意度分析表》、共调查4份外部顾客4份内部顾客服务满意度100%，符合要求。
	品质部

市场部
	否

	13
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	 查：企业编制了JSRE/MP-18-2020不合格控制管理程序》，品质部归口管理不合格测量体系、不合格测量过程和不合格测量设备，对经确认不合格的，加以标识，进行隔离和处置，相关部门负责本部门处理过程中发现的不合格测量过程和不合格测量设备，并进行监测、控制，并做好记录，将信息反馈给品质部。


	品质部、
生产部
（生产车间）

	否

	14
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	查：现场审核过程中，没有发现不合格的测量过程和不合格的测量设备，公司纠正预防措施控制执行。查：JSRE/MP-19-2020《持续改进管理程序》。

品质部负责对不合格和潜在不合格的原因分析，制定相应的纠正和预防措施，跟踪纠正措施的执行，评审纠正措施的实施效果。

相关部门通过检查、考核，收集管理和服务中的信息，及时发现和纠正潜在的不合格。
	品质部
生产部
（生产车间）

	否

	15
	  计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等。
	计量法制

要求
	依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业测量设备中，有5台件属于强制检定的测量设备。均送法定检定机构进行检定。
	综合办
	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	查：企业《能耗统计表》，主要耗能为电、水、天然气和蒸汽；2019年全年用水9500吨，用电1537900 kWh，天然气737m3，蒸汽3930吨，不是重点耗能企业。
	综合办
（安全科）
	否

	17
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率、准确度等级是否符合要求。
	能源计量器具配备要求
	企业《计量器具登记台账》，包括能源测量设备38台件，配备率、准确度等级，符合GB17167－2006要求 。企业的配备的主要用能单位计量器具均由外供公司管理，包括按周期检定/校准。
	综合办
（安全科）
	否

	18
	安全、环保管理
	
	安全：企业于2017年11月25日取得了安全生产标准化二级企业证书。查：《2019年度防雷（静电接地）装置检测报告》，检测机构：江苏托尔防雷检测有限公司，检测有效期2020年8月29日，满足要求。
环保管理：企业取得《固定污染源排污登记回执》，登记编号91320600662727268A001Y，查：企业《委托检测报告》检测机构：江苏华创检测技术服务有限公司，项目名称：废气、噪声检测，检测时间2019年12月17日，满足要求。
	综合办
（安全科）
	  否


 1 / 8

