编    号：0108-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | PVC拉伸强度 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≥7.5MPa(90.0N) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | PVC出厂检验规范 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 被测参数的计量要求：PVC拉伸强度≥7.5MPa(90.0N) ，精确至0.1N； 2. 测量范围：万能试验机测量范围为(0-5)kN档 ,而实际试验的PVC拉伸强度≥7.5MPa(90.0N)测量时，断裂时在（140-160）N的测量范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 万能试验机 11603002 |  | CMT5504 (0-5kN) | 1级 ±0.01N |  | 20B00102 |  | 2020-3-18 |
| 计量验证记录 - 被测参数的计量要求：PVC拉伸强度≥7.5MPa(90.0N) ，精确至0.1N； 2）测量设备的计量特性：万能试验机的测量范围为(0-5)kN档, 示值误差±0.01N，满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：黄桂娟 验证日期：2020年 03 月26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年07月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |