编    号：0075-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | HWKD 112mm 120℃ /35MPa堵水桥塞密封试验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （35～40）MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 标准编号:SY/T 5106-2019和SYHW/MI-11 HWKD 112mm 120℃ /35MPa堵水桥塞密封试验测量过程控制规范。 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 量程的确定：水压密封试验压力(35～40)MPa，但为了试验过程的各种规格压力使用范围应为压力表量程高1/3～2/3的要求，按2/3选用量程为0～53MPa压力表可以满足要求。 - 试验要求最大允许误差的确定：水压密封试验的压力表允差波动范围＜5MPa，按示值误差选用比实际误差小1/3～1/10的误差要求。测量参数公差＜5*1/3=1.7MP a就满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准有效期 |
|  | 压力表/11819141 |  | (0-60)MPa | 2.5级 (±1.5MPa) |  | YL7020032254 |  | 2021.1.8 |
| 计量验证记录 1、测量设备测量范围为(0-60）MPa，符合选择（0-53）MPa的要求。 2、测量设备的最大允差为：1.5MPa，满足测量参数公差＜1.7MP a要求。 3、验证合格证书及标识：该压力表通过计量确认合格后，填写计量确认验证纪录并粘贴确认标识。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 施贵勇 验证日期： 2020 年5月 18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |