编  号：0075-2018-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | HWKD 112mm 120℃ /35MPa堵水桥塞密封试验测量 |  |  |  |  | 被查部门 | 生产部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 35MPa |  |  | 导出计量要求 | 最大允许误差 |  | <1.7MPa |  |
|  |  | 公差T |  | <5MPa |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 测量范围 |  | （0-53）MPa |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量 不确定度 | 测量误差 |  |  | 其他特性 |  | 满足 |
| 1.压力表 |  |  | （0-60）MPa |  |  | 2.5级 (±1.5MPa) |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范 |  |  | 《HWKD 112mm 120℃ /35MPa堵水桥塞密封试验测量过程控制规范》文件编号： SYHW/MI-11 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | SY/T 5106-2019《石油天然气钻采设备 封隔器规范 》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量环境 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量人员 |  |  | 王阳，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 法测量不确定度评定 |  |  | 见《HWKD 112mm 120℃ /35MPa堵水桥塞密封试验测量不确定度评定》附录B |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《测量过程有效性确认记录》附录C |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《HWKD 112mm 120℃ /35MPa堵水桥塞密封试验测量过程监视统计记录及质控图》附录D、附录E |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《HWKD 112mm 120℃ /35MPa堵水桥塞密封试验测量过程控制图》 附录E |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2020 年 5  月  18  日    审核员：                企业部门代表：