编号：0146-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 物联网振动网关输出电流测试过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 输出电流：5mA±1 mA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JZ-0415001《物联网振动网关检验指导书》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：Ｔ=2mA 2、导出测量设备最大允许误差：MPE=Ｔ/3=2mA/3=0.67mA 3、导出测量设备允许不确定度： - 被测参数测量范围：输出电流：5mA±1 mA，选用测量范围（0-40）mA的数字万用表进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数字万用表/28470067WS |  | （0-40）mA |  | Urel=(1×10-3) =mA k=2 |  | DA19S-AA889176 |  | 2019.12.09 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-40）mA，满足导出计量要求测量范围5mA±1 mA的要求; 测量设备的扩展不确定度Urel=1×10-3 ( k=2)，满足导出计量要求U95允=0.22mA的要求。 验证结论：☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 曹磊 验证日期： 2020 年 3 月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见：测量设备的配备满足计量要求。 企业代表签字： 审核日期： 2020 年 7 月 23 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编    号：0146-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 智能监控网关（加速度监测模块裸机）通道电压测试过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 通道电压：100 mV±5mV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | ### JZ-032501004《加速度监测模块裸机检验指导书》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1.测量参数公差范围：T=10mV 2.导出测量设备的最大允许误差MPE=T×1/3=10mV×1/3=3.33mV 3.导出测量设备允许不确定度： =3.33×1/3=1.11mV 4.被测参数测量范围：通道电压要求100 mV±5mV，选用200mV的信号发生器进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 | 校准日期 |
|  | 信号发生器 |  | 200mV |  |  | U=0.1mV，k=2 |  | DB19Z-AB888910 | 2019.12.24 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为200mV，满足导出计量要求测量范围100 mV±5mV的要求； 测量设备的扩展不确定度U= 0.1mV ( k=2)，满足导出计量要求U95允=1.11mV的要求。 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年3月10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 - 审核员意见： 测量设备的配备满足计量要求。 企业代表签字： 审核日期2020 年7月23 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |