附录A1：

物联网振动网关输出电流测试过程不确定评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：依据JZ-0415001《物联网振动网关检验指导书》及仪器使用说明书和相关操作规范进行测量。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：数字万用表， 测量范围（0-40）mA，Urel=1×10-3 （k=2）。

1.4、被测对象：输出电流：5mA±1 mA。

1.5、测量过程：首先确认数字万用表切换到电流档位，然后连接表笔，再进行参数设置，进入测试界面，开始测量，此时数字万用表显示被测量的数据，记录数据。

2、数学模型：                                        （1）

式中： ---被测量输出电流

L----输出电流的测量值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度；测量设备引入的标准不确定度。

3.1 3.1测量重复性引起的标准不确定度的评定

输入量的不确定度u1来源主要是测量重复性引起的标准不确定度，可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。在测定仪的正常工作状态下，同一组人，用同一台设备，在相临近的时间内，对样品连续测量10次，得到10个试验数据汇于表1。

表1 样品测定10 次的数据

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L测得值(mA) | 4.74 | 4.70 | 4.75 | 4.72 | 4.74 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L测得值(mA) | 4.72 | 4.71 | 4.72 | 4.70 | 4.70 |

测得值的算术平均值：

单个测量值的实验标准差：

被测量估计值（）标准不确定度分量u1（为1组数据的平均值，

取n=1）。u1 =

3.2测量设备引入的标准不确定度的评定u2

数字万用表引入的标准不确定度，依据数字万用表校准证书出具的不确定度为Urel=1×10-3，k=2，测量设备的测量范围（0-40）mA，其标准不确定度分量为：

=

4、标准不确定度一览表

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的标准不确定度 | 0.018mA |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.02mA |

4.2合成标准不确定度的计算

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k= 2，置信概率为95％,  得

U=k·uc =2×0.03mA=0.06mA

6、测量不确定度的报告与表示

U=0.06mA  k=2

评定人：曹磊

附录A2：

智能监控网关（加速度监测模块裸机）通道电压测试过程  不确定评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：依据JZ-032501004《加速度监测模块裸机检验指导书》及仪器使用说明书和相关操作规范进行测量。

  - 环境条件：温度：20℃±10℃。

1.3、检测设备：信号发生器，量程200mV，U=0.1mV，k=2。

1.4、被测对象：智能监控网关（加速度监测模块裸机）通道电压测试：100 mV±5mV

1.5、测量过程：打开耐电压测试仪进行测量，此时信号发生器显示被测量数据。

2、数学模型

（1）

式中：---测量结果

L----信号发生器读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.13.1测量重复性引起的标准不确定度u1的评定

输入量测量重复性不确定度的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度。

做A类评定测量：智能监控网关（加速度监测模块裸机）通道电压测试为100 mV，在信号发生器正常工作状态下，同一组人，用同一台设备，在相临近的时间内，对被测物品连续测量10次，得到10个数据汇于表1。

表3    重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数值mV | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.2 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 读数值mV | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.6 |

被测物品的测量值的平均值：

＝3.33mV

实验标准差

＝0.2mV

标准不确定度分量

u1=s=0.2mV

3.2、测量设备示值误差引入的不确定度影响分量u2

查信号发生器校准证书，量程在100mV时，U=0.1mV,k=2，则由设备示值误差引入的不确定分量为：

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表4   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 不确定度值u（xi） |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.2mV |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.05mV |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2，置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0.2＝0. 4mV

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.4mV  k = 2

评定人：曹磊