附录B1：

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | 2020-01 | 测量过程 名称 | 物联网振动网关输出电流测试过程 |  | 测量过程规范编号 | BHKJCL-GF-202001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 输出电流：5mA±1 mA |  | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：数字万用表，测量范围（0-40）mA，Urel=1×10-3 （k=2）。 测量方法：BHKJCL-GF-202001《物联网振动网关输出电流测试过程控制规范》 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看数字万用表，型号规格18B，校准日期为2019年12月9日，校准机构：北京市计量检测科学研究院。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2019年12月15日用编号为28470067WS的数字万用表对实物进行3次检测，4.71mA, 4.73mA, 4.72mA,平均值为1=4.720mA; （2）2020年4月19日用编号为28470067WS的数字万用表对实物进行3次检测，4.71mA, 4.71mA, 4.71mA,平均值为2=4.723 mA. 测量结果的扩展不确定度U=0.06mA（k=2） 则En= 当E n≤1时测量过程有效。此En=0.06<1，该测量过程有效。 确认人员： 曹磊 日期：2020年4月19日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  | 批准人 |  |  |

附录B2：

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 202002 | 测量过程名称 | 智能监控网关（加速度监测模块裸机）通道电压测试过程 | 测量过程规范编号 |  | BHKJ-CLGF-202002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 通道电压 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：信号发生器，量程200mV,U=0.1mV，k=2 测量方法：《智能监控网关（加速度监测模块裸机）通道电压测试过程控制规范》 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看信号发生器，校准证书上的校准日期：2019年12月24日，校准机构：北京市计量检测科学研究院。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2019年12月26日，用信号发生器对实物进行3次检测，平均值为1=4.20mV - 2020年6月15日，用信号发生器对实物进行3次检测， 平均值为2=4.233mV 测量过程的扩展不确定度为 U=0.4mV（k=2） En= 当E n=0.56<1时，此测量过程有效。 确认人员：曹磊 日期：2020.6.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |