受理编号：0144-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 钢管管壁厚度检验测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 2mm±0.05mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 加工定作合同 01（2002.4.24） |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、 测量参数公差范围：Ｔ=0.1mm △允≤1/3Ｔ=0.1mm×1/3=0.033mm - 测量范围：2*3/2=3mm - 测量设备不确定度推导： =0.033×1/3=0.011mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 外径千分尺 | 0~25mm |  | ±0.004mm U=2μm K=2 | JL2007KYC83064 |  | 2020.07.10 |
| 计量验证记录 1. 测量设备的测量范围(0-25)mm，满足计量要求的测量范围3mm的要求； 2. 测量设备最大允许误差±0.004mm，满足计量要求0.033mm的要求； 3、测量设备校准扩展不确定度U=0.002mm K=2，满足测量设备导出不确定度U允=0.011mm。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年07 月 25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020 年07 月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |