编号：0053-2019

不符合项报告

企业名称： 中国石化塔河炼化有限责任公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 机械动力处 陪同人员:

不符合事实描述： 天然气（4560万方/年）进厂监督用超声波流量计安装位置低于地坪，流量计下部基坑易积水，影响流量计运行，造成流量计偏大；另超声波流量计积算仪更换后无厂家维护，造成计量数据偏差大，未起到天然气进厂监控作用。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022:2003 7.2.3测量过程实现 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页