编号：0053-2019

不符合项报告

企业名称： 中国石化塔河炼化有限责任公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 安全环保处 陪同人员:

不符合事实描述： 测量设备台帐中显示有近120台左右的硫化氢便携式报警器的报警值设定为10ppm,超过了GBZ 2.1-2007规定10mg/m3换算为6.5ppm的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022:2003 6.3.1 测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页