编号：0042-2019

| 企业名称 | 江苏天工工具有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 蔡 萍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 科技创新部（计量室） | 外径 千分尺 | LS01-001 | （0-25）mm | ±4μm | 测微类量具检定装置4等 | 镇江市计量检定测试中心 | 2018.11.05 | √ |
| 科技创新部（计量室） | 自动平衡记录仪 | TT04-0471 | XWBJ-101 | 0.5级 | 热工多功能校验仪0.22 | 江苏精锐检测技术有限公司 | 2019.07.18 | √ |
| 科技创新部（计量室） | 标准铂铑10-铂热电偶 | 39850 | WRPB-2 | 二等 | 铂铑10-铂热电偶标准装置一等 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.01.04 | √ |
| 科技创新部（计量室） | 压力表 | FP01-28-090 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密 压力表0.4级 | 江苏精锐检测技术有限公司 | 2019.03.11 | √ |
| 科技创新部（计量室） | 直读 光谱仪 | C001-006 | ARL-3460 | ±0.008% | 光谱仪标准样品一级 | 广东省电子电器研究所 | 2018.12.17 | √ |
| 科技创新部（计量室） | 电子 汽车衡 | FM01-037 | SCS-100 | Ⅲ级 | 衡器检定装置±（0.12mg~100g) | 丹阳市检验检测中心 | 2018.10.24 | √ |
| 科技创新部（计量室） | 布氏 硬度计 | FH06-013 | HB-3000 | ±2.5HB | 标准布氏硬度块/均匀度1.4% | 广东省电子电器研究所 | 2019.05.18 | √ |
| 科技创新部（计量室） | 角度 检测仪 | LA02-006 | 1602 | ±2′ | 角度块 2级 | 江苏精锐检测技术有限公司 | 2019.01.03 | √ |
| 科技创新部（计量室） | 电子拉伸试验机 | 41308008 | E45.305E | 1级 | 标准测力仪 0.3级 | 广东省电子电器研究所 | 2019.06.23 | √ |
| 科技创新部（钢研中心） | 表面粗糙测量仪 | LF01-005 | 2207 | ±5% | 多刻线样板 | 广东省电子电器研究所 | 2018.12.17 | √ |
| 安全环保科 | 天然气报警器 | TG-BJ-024 | XP3000 | ±5%FS | 天然气报警器检定装置 Urel=2%,k=2 | 济宁市计量 测试所 | 2018.9.29 | √ |
| 审核综合意見： 该公司所有测量设备均送检至上级法定计量单位，本单位已建立量4个计量标准，经查 9份测量设备证书报告，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均可溯源至上级法定计量标准器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019 年 9月 3 日~ 9 月 4 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表