编号：0134-2019

不符合项报告

企业名称： 江苏旭龙环境科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技术部 陪同人员: 陆超

不符合事实描述： 现场用于检测产品的标准气体未纳入测量设备管理。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准__6.3.1___条款_。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2019.9.9

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页