编    号：0017-2017-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 阀体压力密封试验测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (72±3)MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | API 6A阀门水压测试规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．测量要求：阀体密封试验压力控制在（72±3)MPa，T=8 MPa； 2．测量过程最大允差：△允=T×（1/3～1/10）=±3×1/3=±1 MPa（取1/3）)； 3．测量不确定度:U允=T/2Mcp=6/2×3＝1MPa，（Mcp取3） 4．试验装置配备压力表0-250 MPa，准确度等级0.4级，最大示值误差为±1MPa, 满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 压力表 | 0~250MPa |  | U=1.0% k=2 | NHJL1906KS05-300 |  | 2019年06月05日 |
| 计量验证记录： 1、测量设备的测量范围是0-250 MPa，设备最大示值误差为±1MPa，校准证书给出的扩展测量不确定度为：U=1.0% k=2，压力表使用在100MPa以内，U=（0.010×100）MPa =1MPa k=2；； 2、阀体压力密封试验控制在(72±3)MPa，测量过程中最大允差为±1MPa，导出测量不确定度U允=1MPa。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2019 年09月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法是否正确； - 测量设备的配备是否满足计量要求； - 测量设备是否检定/校准； - 测量设备验证是否正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2019 年 09月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |