编号：0054-2018-2020

| 企业名称 | 芜湖谷峰管业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 韩沁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 电子天平 | 20709 | HX302T | Ⅲ级 | 天平检定装置F1等级 | 芜湖县市场监督检验所 | 2020.4.16 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 17021344 | (0-150)mm | ±0.02mm | 量块5等 | 芜湖市计量测试研究所 | 2020.6.3 | √ |
| 生产部 | 直径尺 | / | F10-02DM | U=0.02mm k=2 | 数显千分尺 ±2μm | 芜湖市计量测试研究所 | 2020.6.9 | √ |
| 生产部 | 真空表 | A1074127 | (-0.1～0)MPa | 2.5级 | 精密压力表 0.4级 | 芜湖市计量测试研究所 | 2020.6.8 | √ |
| 生产部 | 熔体流动速率仪 | 09014 | XRL-400 | U=0.5℃ k=2 | 多点温湿度巡测仪0.05级 | 芜湖市计量测试研究所 | 2020.5.11 | √ |
| 质检部 | 管材耐压爆破试验机 | 2012123 | XGNB/(0～2)MPa | 1.0级 | 压力校验仪0.05级 | 芜湖市计量测试研究所 | 2020.4.16 | √ |
| 生产部 | 电子平台秤 | / | TCS-300 | Ⅲ级 | 砝码 M1,F2等级 | 芜湖县市场监督检验所 | 2020.4.16 | √ |
| 生产部 | 数字温度指示调节仪 | （模具1温度） | K型 | ±4℃ | 特稳携式校验仪0.02级 | 芜湖市计量测试研究所 | 2020.5.11 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 该企业测量设备全部委外检定/校准，现场核对8台件测量设备都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年07月26日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表