编    号：0081-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 橡胶密封件硬度检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （80-85）HA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | Y341-115-25-11产品图样 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、被测参数的允差T=5HA 导出测量设备最大允许误差：△允=T×1/3=1.67HA 2、测量设备不确定度推导: =1.67×1/3≈0.22HA 3、测量范围导出：测量范围为（80-85）HA，被测参数测量范围上下限延伸至（70-100）HA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 橡胶硬度计 62335 |  | LX-A | ±1HA 校准结果80HA,误差-0.24HA |  | YT-F-2020-0712773 |  | 2020.7.31 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（0～100）HA,满足计量要求的测量范围（70-100）HA的要求。 2）测量设备的最大允许误差±1HA采Mcp进行验证，Mcp=T/3u=5/3*1=1.67≥1.1满足要求。 3）测量设备的校准结果80HA,误差-0.24HA，满足计量要求最大允许误差1.67HA，满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：汪鸿宇 验证日期：2020 年08 月01 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年08 月04 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |