编    号： 0150-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 二氧化硫分析仪气密性检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 当仪器负压20kpa时,1min内负压变化应≤1kpa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | Q/WTH70-2018《TH-2000PM 系列大气颗粒物浓度检测仪》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：Ｔ=1kpa 2、测量设备的最大允许误差△允≤Ｔ×1/3=1kpa×1/3=0.33kpa=±0.17kpa 3、测量设备校准不确定度推导： =0.33kpa×1/3=0.11kpa 4、被测参数测量范围：当仪器负压20kpa时,1min内负压变化应≤1kpa，选用（-0.1~0）MPa的精密真空表进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 精密真空表 |  | （-0.1~0）MPa | ±0.4% |  | 2020RG03110771 |  | 2020.06.19 |
| 计量验证记录： 测量设备测量范围（-0.1~0）MPa，满足导出计量要求测量范围20kpa=0.02MPa的要求； 测量设备最大允许误差±0.4%×20kpa=±0.08kPa,满足导出计量要求最大允许误差±0.17kpa的要求； 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020年7月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年7月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |