编号：0152-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂 不符合报告编号：01

企业下属部门: 岭南作业区化验室 陪同人员:李忠

不符合事实描述： 查岭南作业区化验室XCJ-WH-1000型便携式原油含水分析仪（无号）未提供计量确认记录。 不符合认证审核准则条款号：______7.1_____________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页