编    号： 0151-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀门密封试验过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 压力70MPa（压降≤3.45MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T22513-2013《石油天然气油 钻井和采油设备 井口装置和采油树》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1、测量参数公差范围：Ｔ=3.45MPa 2、测量设备的最大允许误差：MPEV：Ｔ/3=3.45MPa=1.15MPa 3、测量设备校准不确定度推导： - 被测参数测量范围：压力(70-73.45)MPa，选用测量范围（0-100)MPa的压力表进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 压力表/08405006 |  | （0-100）MPa |  |  | （校准证书100MPa时-0.3MPa） 1.6级 | F09-2020707 |  | 2020.5.10 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-100）MPa；满足导出计量要求测量范围（0-93）MPa的要求。 测量设备的最大允许误差为1.6级；（符合标准给出的压力表不应低于2%）校准证书给出的100MPa时-0.3MPa；满足导出计量要求最大允许误差1.15MPa的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年7月26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020 年 7 月 31 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |