编号：0082-2019-2020

| 企业名称 | 安徽海通塑胶科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王常宁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 电子台秤 | 608382 | TCS-200 | Ⅲ级 | 砝码组M1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.07.26 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 11381 | （0～500）mm | ±0.05mm | 量块4等 量块5等 | 六安市计量测试研究所 | 2020.07.30 | √ |
| 质检部 | 溶体流动速率仪 | 201907 | XNR-400B | U=0.2% K=2 | 温度数据采集器 ±0.08℃ | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.01.02 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 201907 | TC-001 | U=1.5mg K=2 | 砝码F1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.01.02 | √ |
| 质检部 | 差式扫描量热仪 | HT-003 | TC-3500 | U=0.6℃ K=2 | 温度校准仪 ±0.3℃ 电子秒表 U=0.01s K=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.06.16 | √ |
| 生产部 | 管材静液压试验机 | 201907 | TGY-10-3 | Urel=0.05% K=2 | 压力表校验仪 Urel=0.02% K=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.01.02 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | HTSJ-01 | 0~10m | U=0.3mm K=2 | 标准钢卷尺 1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.01.05 | √ |
| 生产部 | 电子万能试验机 | 201910 | WDW-50 | Urel=0.45% K=2 | 标准测力仪Urel=0.1% k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.01.02 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司测量设备全部送外检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，公司检定/校准证书由质检部保存，现场抽查8份证书，由六安市计量测试研究所、深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准，量值可溯源至社会公用计量标准和国家计量基准，符合公司对溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年08月05日 上午至2020年08月06日 下午 (共2.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表