编    号：0153-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 六方绝缘轴对边尺寸测量 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 编号为8SJ.743.1002的图纸 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1.测量参数公差范围T=0.10mm 2.测量设备的最大允许误差T/3=0.10mm/3=0.03mm 3.测量设备校准不确定度推导U95允≤/3=0.03mm/3=0.01mm 4.被测参数测量范围：技术要求六方绝缘轴对边尺寸mm，选用测量范围为（0-150）mm的游标卡尺进行测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 游标卡尺/6709031585 |  | （0-150）mm |  | ±0.02mm |  | J202007304 |  | 2020.07.31 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为(0-150)mm，满足导出计量要求测量范围mm的要求； 测量设备的最大允许误差为0.02mm，满足导出计量要求最大允许误0.03mm的要求； 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年07月27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年8月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |