编号：0043-2017-2020

| 企业名称 | 中盐金坛盐化有限责任公司 |  |  |  |  | 审核员 | 余慧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 特种盐厂 | 电子计重秤 | A13640 | JKS5027 | III级 | F2等级， M1等级 | 常州市金坛区检验检测中心 | 2020年1月3日 | √ |
| 金赛盐厂 | 电子台秤 | B551866687 | TCS-60 | III级 | F2等级， M1等级 | 常州市金坛区检验检测中心 | 2020年1月3日 |  |
| 金赛盐厂 | 压力表 | 13-10-5872 | （0～2.5）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 常州市金坛区检验检测中心 | 2020年7月3日 | √ |
| 特种盐厂 | 温湿度计 | 682667 | HTC-1 | 温度:U=0.3℃湿度：U=2%RH (k=2) | △=±1.5℃ | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2020年1月11日 | √ |
| 特种盐厂 | 可见光分度计 | B1610034 | 722N | Ⅲ级 | 波长：U=0.4nm 透射比：U=0.3% K=2 | 常州市金坛区检验检测中心 | 2019年12月16日 | √ |
| 特种盐厂 | 滴定管 | 10278506 | 20mL | U＝0.005 mL（K＝2） | I级 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2017年12月26日 | √ |
| 金赛盐厂 | PH计 | 600810020036 | PHSJ-3F | 0.01级 | 0.0006级 | 常州市金坛区检验检测中心 | 2019年12月16日 | √ |
| 中心试验室 | 原子荧光光度计 | 230E/2163051 | AFS-230E | Urel=3.2% (k=2) | 二级 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2019年12月3日 | √ |
| 中心试验室 | 离子色谱仪 | 1861002004129 | 861 | Urel=4% (k=2) | 二级 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2019年12月3日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 企业未建计量标准，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年8月8日~ 8月8日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表