编    号：0071-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 振动筛漆膜厚度检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （160-200）μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | SY/T 5612-2018 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量参数公差范围：Ｔ=40μm △允≤1/3Ｔ=40×1/3=13.3μm - 测量范围：被测参数（160-200）μm,测量范围两边延伸为（100-300）μm - 测量设备校准不确定度推导： =13.3×1/3=4.4μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 漆膜测厚仪 24820 |  | XRD770 | 检测（160-200）μm ±4μm |  | HK200803052174 |  | 2020.8.3 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围(0-1000) μm ，满足计量要求的测量范围（100-300）μm的要求。 测量设备当检测（160-200）μm最大允许误差±4μm，满足计量要求最大允许误差13.3μm的要求。 测量设备校准不确定度U=1μm ,k=2,满足计量要求测量不确定度4.4μm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：黄国伟 验证日期：2020 年 4月18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年08月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |