编号：0071-2017-2020

| 企业 名称 | 河南中正石油起重机械有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 声级计 | 90951320 | VC824 | ±1.5dB | 声校准器 U=0.1dB (k=2) | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.8.3 | √ |
| 质检部 | 兆欧表 | ZZER01 | VC60B | ±3% | 多功能校准源 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.8.3 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | ZZLS02-02 | 0-500 mm | ±0.05mm | 量块4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.8.3 | √ |
| 质检部 | 漆膜 测厚仪 | 24820 | XRD770 | ±(2%H+1) | 标准厚度片 U=1μm （k=2） | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.8.3 | √ |
| 生产 车间 | 钢卷尺 | ZZLS0201 | 30m | ±(0.3+0.2L)mm | 标准钢卷尺 ±(0.1+0.1L)mm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.8.3 | √ |
| 生产 车间 | 框式 水平仪 | ZZLS06 | （200×200）mm | ±10%e | 水平仪检定器 Urel=4% (k=2) | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.8.3 | √ |
| 质检部 | 里氏 硬度计 | ZZFH01 515 | TH110 | ±12HLD | 标准硬度3等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.8.3 |  |
| 审核综合意見： 该企业未建立最高计量标准，所有测量设备均送至有资质的校准机构检定校准，经查7份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年08 月15日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表