受理编号：0090-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 电子天平辅料称重测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 制造部（小容量注射剂1号车间） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （10～15000）g |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | 2.0g |
|  |  | 公差T |  | ±3.0g |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 | 允许误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1. XS32001L电子天平 |  |  | 5g～32100g |  |  | ±1.5g |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 6-01108-01 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 4-03158-01《XS32001L型电子天平标准操作规程》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度 18℃～25℃ ; 相对湿度 45%～65% |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张晓晓、徐彦经培训合格 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附录B |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附录C |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《电子天平辅料称重测量过程控制规范》监视记录 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附录D |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2019年9月 21日    审核员：                企业部门代表：