编  号：  0140-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 防伪纸相对横幅厚度差测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 300μm±6μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB 22467.1-2008《防伪材料通用技术条件第 1 部分：防伪纸》, GBT451.3-2002《纸和纸板厚度的测定》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：T=12μm - 测量设备的最大允许误差：Δ允≤T/3=12μm /3=4μm - 测量设备校准不确定度推导： U95允 ≤ Δ允/3 = 4μm //3 =1.33μm - 被测参数测量范围：技术要求相对横幅厚度差300μm±6μm，则选择测量范围为（0-25）mm的数显千分尺进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数显千分尺/170691220 |  | （0-25）mm |  |  | ±2μm U=1.0μm, k=2 | HK520191203624 |  | 2019.12.03 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-25）mm，满足导出计量要求测量范围300μm±6μm的要求; 测量设备的最大允许误差±2μm，满足导出计量要求Δ允=4μm的要求. 测量设备的扩展不确定度为U=1.0μm（k=2），满足导出计量要求U95允=1.33μm的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年04月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |