## Sheet1
10MPa智能数字压力校验仪期间核查记录
2020年1月6日压力表表检定室环境温度为19.0℃、相对湿度65.5﹪，用精密压力表标准装置（标准表：10MPa智能数字压力校验仪NO.301003010082）检定上海自动化仪表股份有限公司生产的精度为1.6级，量程为0～10MPa，编号为02122728压力表，对8MPa点重复测量10次
智能数字压力校验仪编号：301003010082
测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值X1
测定值 | 8.02 | 8.03 | 8.02 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.028 | 8.025 | 8.0273
2020年4月7日压力表检定室环境温度为 18.5℃、相对湿度72.0 ﹪，再次用精密压力表标准装置检定该压力表，对8MPa点重复测量10次,结果如下：
测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值X2
测定值 | 8 | 8.01 | 8.009 | 8.01 | 8.02 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0049
k值 | 1: 4
△ | 1: 0.16
En | 1: 0.56
采用En值进行判别 En ＜0.7，计量标准的稳定性得到验证。
[7 empty] | 核查人 | 王捷 |  | 2020.8.28