编  号：0160-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | Q345R抗拉强度检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 抗拉强度（500-630）MPa 即最大力(200-252)kN（试样25mm×16mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB713-2014《锅炉和压力容器用钢板》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：T=130MPa - 测量设备的最大允许误差：T/3=130MPa/3=43.3MPa - 测量设备校准不确定度推导： U95允 ≤ /3 = 43.3MPa/3 =14.4MPa - 被测参数测量范围：技术要求抗拉强度（500-630）MPa，即最大力(200-252)kN,则选择测量范围为（0-600）kN的液压万能试验机进行检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 液压万能试验机/1035 |  | （0-600）kN |  |  | - ±1% - Urel=0.2% k=2 | LNDC200371282 |  | 2020.07.22 |
| 计量验证记录： 1)测量设备的测量范围为（0-600）kN，满足导出计量要求测量范围最大力: (200-252)kN的要求; 2)测量设备的最大允许误差为1%×600kN=6kN，满足导出计量要求最大允许误差: 43.3MPa×(25×16)mm2=17.32kN的要求; 3)测量设备的扩展不确定度为U=0.2%×600kN=1.2kN，满足导出计量要求: U95允 ≤14.4MPa×(25×16)mm2=5.76kN的要求. 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年7月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年8月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |