编号：0171-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 四氟丙酸钠加成釜温度 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 环保分厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （74-84）℃ |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 2℃ |
|  |  | 公差T |  | 10℃ |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1、铂电阻温度计 |  |  | （-200-200）℃ |  | / |  | ±0.8℃ |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | ZHCG-HBFC-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量方法编号 |  |  | CGZ30.0016(D/O) 四氟丙酸钠岗位操作法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员姓名 |  |  | 贺彪、赵阳、张元洲、杨平、李学林 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附录A：加成釜釜温测量过程不确定度评定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认方法 |  |  | 附录B：加成釜釜温测量过程的有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附录C：加成釜釜温测量过程监视记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： - 测量过程控制规范编制满足要求；2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4．测量过程有效性确认方法正确，能够满足要求；5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年8月17日       审核员：谭华              企业部门代表：叶志强