编号：0068 -2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 变压器油重量测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (5-20)g±0.5g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | 作业指导书 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 变压器油重量要求控制在:(5-20)g±0.5g - 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.5×1/3=±0.17g。（取1/3）； 3. 测量范围要求满足1-50g的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定有效期 |
|  | 电子天平 | YP6102 |  | ±0.15g | 120001548 |  | 2021.03.01 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：电子天平测量范围为(0.2-610)g，测量范围满足要求。 2、变压器油重量的测量最大允差△允为±0.17g。 测量设备的计量特性：电子天平允许的最大误差为±0.15g。检定证书提供设备允许的最大误差为±0.05g（0＜m≤50g） 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较±0.15g<±0.17g，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：周浩昌 验证日期：2020年3月15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员意见： 受审核方代表签字： 审核日期：2020年8月15日 |  |  |  |  |  |  |  |