编号：0068-2017-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 变压器油重量测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质保部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | (5-20)g |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.17g |
|  |  | 公差T |  | ±0.5g |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量设备最大允许误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1.电子天平 |  |  | (0.2-610)g |  |  |  | ±0.15g |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/WS.JCZX-C2-31《电子天平期间核查作业指导书》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | Q/WS.JCZX-C2-24《变压器油色谱试验》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度：（18～26）℃，湿度：≤70%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 周浩昌 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5.测量过程监视是否在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年8月15日     审核员：                企业部门代表：