[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0068-2017-2020
审核员现场审核记录

企业名称： 吴江变压器有限公司    
审 核 员：        余  慧                         审核日期：2020年 8月15日

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	抽查企业直流电阻电桥、温湿度计、气相色谱仪、数字大气压力表、游标卡尺、压力表等6台测量设备均分别经过苏州市吴江区检验检测中心和苏州计量测试院等进行检定/校准，均在有效期内。

查现场测量设备已粘贴标识,但厂区现场标识因环境影响有模糊不清现象（主要是C类标识）。已向企业提出.测量设备基本分类正确。
测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。
	质保部

生产供应部（箱变车间）
	否

	2
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业建立了Q/WS.T01.003-2017《质量记录控制程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。
查：变压器油进厂试验记录，编号为ZJ.T013.009-17，记录了试验方法、供应商、时间、检验项目和要求、数据和项目检查结果并有试验人员。
查：出厂检验情况：型号SCB１３-800/10试验验报告单，检验依据：GB/T1094.1-2013，GB/T1094.11等标准.记录有序号、试验项目、检验项目和检验结果和结论：盖检验专用章，有试验验员、编制、审核和批准人员签字日期：2020-08-13
记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求。
	质保部

生产供应部（箱变车间）
	否


	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	查见企业《测量过程及控制一览表》，共有93个测量过程，其中与关键参数、原材料和成品检测相关的过程识别为关键测量过程。抽查变压器油重量测量过程，测量要求识别正确，配备的电子天平由苏州市吴江区检验检测中心检定。测量设备已验证，方法正确。

	质保部

生产供应部（箱变车间）
	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程
	企业本年度没有新增测量过程，查关键测量过程变压器油重量测量过程测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。

详见高度控制有效性确认附件。

	质保部

生产供应部（箱变车间）
	否

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3．1测量不确定度
	企业编制了Q/WS.T05.009-2017《测量不确定度评价管理程序》查重要测量过程变压器油重量测量过程，进行了不确定度评定。

详见不确定度评定附件。
	质保部

生产供应部（箱变车间）
	否

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对测量设备的计量确认过程按照周检计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。
	质保部

生产供应部（箱变车间）
	否

	7
	计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	抽查质量记录均能采用法定计量单位。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定，对强制检定的测量设备按期实施检定。抽查：氧气压力表检定日期2020.06.15，证书号120009672-001；乙炔压力表（0-1.6）MPa，检定日期：2020.06.15，证书编号：120009672-006。已按照标准要求，进行强制检定和A类管理，均在有效期内使用，满足要求。 目前企业列入强检台帐的设备较多，建议企业对照强检目录进行再确认。
	质保部

生产供应部（箱变车间）
	否


 2 / 2

