编    号：0106-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 柄杆表面粗糙度检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Ra≤0.2μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 柄杆图样（222330310） |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 、测量参数公差范围：Ｔ=±0.2μm △允≤1/3Ｔ=±0.2μm×1/3=±0.067μm 2、 测量范围推导：被测参数为Ra≤0.2μm ，而表面粗糙度检测仪量程Ra (0.005-16) μm。 3、测量设备校准不确定度推导：U95允≤∆允×13==0.134×1/3=0.045μm |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 表面粗糙度 检测仪 02BM002 |  | CSRM-1D（T） | ±3.2%H | YLMDAA020540010 |  | 2020.7.7 |
| 计量验证记录 1. 测量设备的测量范围Ra (0.005-16) μm，满足计量要求的测量范围Ra≤0.2μm的要求。 2. 测量设备最大允许误差±3.2%H，即当检测Ra为0.2μm时，最大允许误差为±0.0064μm满足计量要求±0.067μm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：周桂 验证日期：2020 年7 月9 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |