编号：0044 -2016-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 烙铁测温 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 360℃±10℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | 作业指导书 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 被测参数要求为360℃±10℃。 计量要求导出：允差为±10℃，导出测量设备计量要求为T/2≈3.3℃。 测量范围推导:应满足（150-500）℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准有效期 |
|  | 烙铁测温仪 | (100~600)℃ |  | ±2℃ | H2020-0030023 |  | 2021.4.19 |
| 计量验证记录 被测参数要求为360℃±10℃。 计量要求导出：允差为±10℃，导出测量设备计量要求为T/6≈3.3℃。选择测量设备烙铁测湿仪最大误差为±2℃，2℃＜3.3℃，满足导出计量要求的要求。 烙铁测温仪工作范围(100~600)℃，满足要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：蔡晓明 验证日期：2020年4月27日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员意见： 受审核方代表签字： 审核日期：2020年8月22日 |  |  |  |  |  |  |  |