测量设备溯源抽查表

编号：0031-2020

| 企业名称 | 东营市瑞创科技有限责任公司 |  |  |  |  | 审核员 | 张鹏 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 米尺 | RC-2001 | （0-2000）mm | U=0.1mm，k=2 | 读数显微镜/U=1μm，k=2 | 深圳市高铁计量检测有限公司 | 2020.2.28 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | RC-2002 | （0-500）mm | U=0.1mm，k=2 | 读数显微镜/U=1μm，k=2 | 深圳市高铁计量检测有限公司 | 2020.2.28 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | RC-2003 | （0-150）mm | U=0.1mm，k=2 | 读数显微镜/U=1μm，k=2 | 深圳市高铁计量检测有限公司 | 2020.2.28 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | RC-2004 | （0-300）mm | U=0.1mm，k=2 | 读数显微镜/U=1μm，k=2 | 深圳市高铁计量检测有限公司 | 2020.2.28 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准，抽查4份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年3月9日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |