编  号：0163-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | YSB型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 绝缘电阻（200-500）MΩ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | Q/0213JMC 001-2019YSB型烟气连续监测系统 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：T=300MΩ - 测量设备的最大允许误差：T/3=300MΩ/3=100MΩ - 测量设备校准不确定度推导： U95允 ≤ /3 = 100MΩ/3 =33MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 绝缘电阻表 |  | ZC25B-3 |  |  | ±10% | ST202003039357 |  | 2020.03.14 |
| 计量验证记录： 测量设备的最大允许误差为10%×500MΩ=50MΩ，满足导出计量要求100MΩ的要求; 测量设备的扩展不确定度为U=6%×500MΩ=30MΩ，满足导出计量要求U95允 ≤33MΩ的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年7月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年8月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |