编  号：0163-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 挥发性有机物（VOCs）在线检测系统接地电阻检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 接地电阻≤100mΩ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JM-JYGY-NM3-N-01 《挥发性有机物（VOCs）在线连续监测系统检验工艺指导书》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：T=100mΩ - 测量设备的最大允许误差：T/3=100Ω/3=33mΩ - 测量设备校准不确定度推导： U95允 ≤ /3 = 33mΩ/3 =11mΩ - 被测参数测量范围：技术要求接地电阻≤100mΩ，则选择测量范围为（0-500）mΩ的接地导通电阻测试仪。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 接地导通电阻测试仪 |  | AN9613X |  |  | ±5% | ST202003039371 |  | 2020.03.14 |
| 计量验证记录： 1、测量设备的测量范围为（0-500）mΩ，满足导出计量要求测量范围≤100mΩ的要求; 2、测量设备的最大允许误差为5%×500mΩ=25mΩ，满足导出计量要求≤33mΩ的要求; 3、测量设备的扩展不确定度为U=0.25%×500mΩ=1.25mΩ，满足导出计量要求U95允 ≤10mΩ的要求. 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年7月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年8月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |