编号：0029 -2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 壳体压力试验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | ≥9.6MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 图纸 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1.壳体压力试验的要求≥9.6MPa，通常按工艺试验要求可控制在（9.6-10.5）MPa范围, T=0.9MPa； 2.测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.9×1/3=0.3MPa,（取1/3）； 3.测量范围推导：测量范围：（0-15）MPa，选择测量范围（0-40）MPa压力表的试验台。 其压力表1.6级在15Mpa时最大允许误差为0.24MPa。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准有效期 |
|  |  | 精密压力表 | （0-40）MPa |  | 1.6级 | CA190403820 |  | 2020.6.29 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 壳体压力试验的要求≥9.6MPa，试验范围控制在（9.6-10.5）MPa,，测量最大允差△允=0.3MPa。 2、测量设备的计量特性 试验台压力表的测量范围是（0-40）MPa，满足10.5MPa测量范围，15MPa处最大允许误差为0.24MPa，0.24MPa＜0.3MPa； 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√□符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：宋丹芝 验证日期：2020年7月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员意见： 受审核方代表签字： 审核日期：2020年8月27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |