编号：0048-2018-2020

| 企业 名称 | 浙江联大阀门有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 陈秉桦 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质质部 | 洛氏硬度计 | 10360 | HR-150A | U =0.7HRC (k=2) | 标准洛氏硬度块 U =0.6HRC (k=2) | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2019.09.28 | √ |
| 生产部 | 带表卡尺 | QN060778B | (0-150)mm | U =0.01mm (k=2) | 量块 4等 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2019.11.14. | √ |
| 质检部 | 压力表 | 459456 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | （-0.1-60）MPa 0.4级 | 瑞安市计量测试检定所 | 2020.07.07. | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | IL020033 | (25~50) mm | U =2μm (k=2) | 量块 3等 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2020.03.03. | √ |
| 质检部 | 直读光谱仪 | DF437/14 | DF-100E | Urel =0.0003% (k=2) | 合金钢光谱分析标准物质 C,S,P,Cr,Mn,Ni U=0.0003%～0.004%，k=2 光谱标准物质：Si,Fe,Mn,Ni Urel=0.002%～0.06%，k=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2019.10.28 | √ |
| 生产部 | 电子秤 | LD-JL-19 | HS-5100CS-30kg | U=0.12g k=2 | 砝码 M1 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020.08.14 | √ |
| 生产部 | 温湿度计 | LD-JL-252 | SDH1903441 | U =0.3℃ U =2%RH (k=2) | 温湿度检定箱 温度：±0.1℃ 湿度：±0.2%RH | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020.04.30. | √ |
| 质检部 | 三坐标检测仪 | LD-JL-11 | DASISYB106 | U=（0.42+1.1L）μm k=2 | 量块 3等 坐标测量球 直径 ： U =0.3μm (k=2) 圆度： U =0.03μm (k=2) | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2019.09.28． | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准。测量设备均能溯源到有资质的计量机构，瑞安市计量测试检定所，中测测试科技（杭州）有限公司检定/校准，上海捷祥测控技术有限公司,现场查企业测量设备，抽查8份检定/校准证书，溯源符合文件要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年08月29日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表