编号：0050-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 咸阳同辉锻铸有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 冷校 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合√ 不符合打× |
| 技检部 | 布氏硬度计 | 0013 | HB-3000B | ±2.0% | Urel=1.5% | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.3.11 | √ |
| 生产部 | 数显调节仪 | 1200345 | 101型 | U=0.3℃（K=2） | Urel=0.005% | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.3.11 | √ |
| 生产部 | 磁粉探伤机 | 116202 | CEW-2000 | U=5% K=2 | 0.2级 | 西安计量技术研究院 | 2020.8.18 | √ |
| 生产部 | 频率表 | PLB-001 | （0-1500）HZ | Urel=0.18%（K=2) | / | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.8.20 | √ |
| 生产部 | 热电偶 | RDO-05 | WRN-122 | U=1.0℃ K=2 | 二等 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.3.14 | √ |
| 生产部 | 温湿度表 | WSDB-001 | STH130C | - 温度: - U=0.36℃,K=2 - 湿度: - U=1.3%RH, - K=2 | U=0.2℃ | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.8.20 | √ |
| 生产部 | 温湿度表 | WSDB-002 | STH130C | 温度：U=0.36℃,K=2 湿度： U=1.3%RH, K=2 | U=0.2℃ | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.8.20 | √ |
| 生产部 | 双金属温度计 | 019010703 | WSS-481 | U=0.4℃ （K=2） | 二等 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.3.14 | √ |
| 生产部 | 比重计 | BZJ-02 | / | U=0.0006g/cm３ （K=2） | 二等 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.3.14 | √ |
| 生产部 | 压力表 | L1911353 | （0~1.6）MPa | Urel=0.6%（K=2） | 0.05级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.6.15 | √ |
| 技检部 | 金相显微镜 | 1009124 | / | U=（1.0+6X10-6L） um（尺寸）（K=2） | 1级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.3.11 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司未建立标准器，已建立《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，核查测量设备管理台账中10台件计量器具的检定/校准证书，检定/校准证书全部在有效期内,量值溯源符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年8 月28日~ 8月29 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |