编号：0010-2017-2020

| 企业名称 | 南京工艺装备制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 余慧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 杠杆齿轮比较仪 | 277636 | 0.001mm | 0.0001mm | 量块：2等 | 南京市计量监督检测院 | 2020年3月09日 | √ |
| 安环部 | 压力表 | HA68511172572 | （0-1.6）MPa | 2.5级 | 0.4级 | 南京市计量监督检测院 | 2020年8月24日 | √ |
| 品管部 | 扭簧比较仪 | LSG277636 | （0±50）μm | 0.3μm | 量块:2等 | 南京市计量监督检测院 | 2020年3月12日 | √ |
| 设备部 | 钳形接地测试仪 | EV-02 | UT278A | U＝0.2Ω k=2(10Ω) | MPE:±0.01%～±1% | 南京市计量监督检测院 | 2020年7月20日 | √ |
| 品管部 | 干涉显微镜 | 750241 | 6JA | 0.005mm | 标准装置：U=（5-2）% k=2 | 南京市计量监督检测院 | 2020年3月23日 | √ |
| 热处理车间 | 洛氏硬度计 | FH122-01 | HR－150B | 0.4HR | 均匀度（0.4～1.2）HR | 南京市计量监督检测院 | 2020年7月17日 | √ |
| 品管部 | 管形测力计 | / | LTZ-10 | 2.0级 | 0.1级 | 江苏省计量科学研究院 | 2020年1月10日 | √ |
| 生产部 | 螺母中径高效测量仪 | 40451 | （25-30）mm | U=3μm k=2 | U=(0.7+0.006L)μm k=2 | 南京市计量监督检测院 | 2020年8月11日检定 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 企业建立8项计量标准，开展了平面平晶、量块（三、四等）、平尺、平板、角度尺、表面粗糙度比较样块、二等铂铑10-铂热电偶、配热电阻、配热电偶检定。其他测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年8月27日~ 8月27日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表