编号：0105-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 东营天泽环境科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量 设备 名称 | 测量 设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置 准确度等级 | 校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 安装部 | 万用表 | 40852568WS | 15B+ | / | 多功能校准仪: 直流电压：0.1级; 交流电压：0.1级; 直流电流：0.05级; 交流电流：0.1级. | 东营市计量测试检定所 | 2020.03.07 | √ |
| 安装部 | 智能多参数消解仪 | 17B180MB316 | 5B-1(V8) | A级 | 智能多参数消解仪: / | 东营市计量测试检定所 | 2019.10.05 | √ |
| 安装部 | 电子天平 | YS241802108 | FA2004B | 0≤m≤50，MPE:±0.5e; 50<m≤200，MPE:±1.0e. | 天平检定装置: MPE:±(0.006~0.8)mg. | 东营市计量测试检定所 | 2019.11.02 | √ |
| 安装部 | 化学需氧量(COD)快速测定仪 | 17B3C83MC337 | 5B-3C(V8) | 温度示值误差:<±2℃; 定时精度:0.2s/h; 温场均匀性:≤2℃. | 化学需氧(COD)快速测定仪: COD<50：±10%; COD>50：±5%. | 东营市计量测试检定所 | 2019.12.01 | √ |
| 安装部 | 便携式烟气分析仪 | LY021068512 | 3012H | 重复性:≤2.0%. | 便携式烟气分析仪: MPE:±5%. | 东营市计量测试检定所 | 2019.09.20 | √ |
| 审核综合意見： 抽查《测量设备管理台账》中5台测量设备的校准证书。发现：出厂编号为17B180MB316的智能多参数消解仪的校准证书上,未注明本次校准使用的主要计量标准器具的计量特性;出厂编号为40852568WS万用表的校准证书，未给出校准结果的不确定度信息；校准机构均为：东营市计量测试检定所。建议与该机构进一步沟通完善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年5月28日上午至2020年5月28日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |