编号：0111-2020

不符合项报告

企业名称：山东禧龙石油装备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部（车间） 陪同人员:刘婧琳

不符合事实描述： 在生产车间发现一台编号：XLSY-14液压式万能试验机安装在生产车间中使用，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1测量设备 条款关于“测量设备应在受控的或已知满足需要的环境中使用，以确保有效的测量结果。”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.9.4

纠正措施: 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页