编    号： 0040-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 浮球式液位计电流信号检验过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （4-20）±0.1mA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | Q/01DJKJ01—2018《浮球式液位计企业标准》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1.测量参数公差范围：Ｔ=0.2mA 测量设备的最大允许误差△允≤Ｔ×1/3=0.2×1/3=0.06mA=±0.03mA 2.测量设备校准不确定度推导： =0.06×1/3=0.02mA 3.被测参数测量范围：电流信号（4-20）mA，选用电流为DC（0-200）mA的数字万用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数字万用表/1454212 |  | BM9208 |  | ±0.02mA |  | CBH0030085 |  | 2020.03.12 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为DC（0-200）mA，满足导出计量要求的测量范围（4-20）mA 测量设备最大允许误差为±0.02mA，满足导出计量要求的最大允许误差±0.03mA； 测量设备校准结果扩展不确定度U=0.01mA；k=2满足导出计量要求扩展不确定度U95允=0.02mA；k=2的要求。 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年3月 17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字：企业代表签字： 审核日期：2020年3 月 21 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |