编号：0105-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 北京嘉洁能科技股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 耿丽修 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 数字绝缘电阻表 | 67109120249 | DMG2671P | 电阻：Urel=2X10-2（k=2） 电压：Urel=2X10-2（k=2） | 绝缘电阻表检定装置 电阻：±（0.2%~5%） 电压：±1.0% | 北京市计量检测科学研究院 | 2019/12/26 | √ |
| 品管部 | 频谱分析仪 | DSA8B142100207 | DSA815 | 频率：Urel=1X10-9（k=2） 电平：U=0.2dB（k=2） | 信号发生器 Urel=1X10-8；Urel=1.0dB（k=2） | 北京市计量检测科学研究院 | 2020/1/3 | √ |
| 品管部 | 数显卡尺 | G 13283 | （0-300）mm/0.01mm | U=0.01mmk=2 | 量块 三等、四等、五等 | 北京市计量检测科学研究院 | 2020/8/5 | √ |
| 品管部 | 标准铂电阻温度计 | 172761 | WZPB-2 | 二等标准铂电阻温度计 | 铂电阻温度计工作基准装置 工作基准 | 北京市计量检测科学研究院 | 2019/1/29（周期24个月） | √ |
| 品管部 | 压力表 | 10.10.4049 | （0~4）MPa | 1.6级仪表 | 活塞式压力计标准装置 0.02级 | 北京市计量检测科学研究院 | 2020/7/30 | √ |
| 品管部 | 电子秒表 | Y11345 | TF807 | 合格 | 秒表检定仪标准装置 MPE:±（TX5X10-7+3ms） | 北京市计量检测科学研究院 | 2019/12/26 | √ |
| 品管部 | 千分表 | 115615 | （0-1）mm/0.001mm | 1、示值误差：工作行程范围内不大于5μm； 2、回程误差：不大于2μm； 3、重复性：不大于0.5μm。 | 光栅式指示表检定仪 MPE：2.0μm | 北京市计量检测科学研究院 | 2020/1/2 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 企业未建立计量标准，计量设备按《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》相关要求进行管理，计量设备均外送校准/检定。公司校准/检证书原件由品管部保存，使用部门用复印件。现场抽查7份校准证书，校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至法定计量机构及社会公用标准，符合公司对溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年08月31日 上午至2020年09月01日 上午 (共1.5天) 审核员签字： 耿丽修 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |