编  号：0110-2018-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | Y521封隔器水压密封试验 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 品管部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 30MPa |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 1.3MPa |
|  |  | 公差T |  | +4MPa |  |  |  |  | 允许不确定度 | 0.4 MPa |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 测量范围 | 0-60MPa |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| - 压力表 |  |  | 0-60MPa |  | / |  | ±0.96MPa |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | PZY/CL-01《Y521封隔器水压密封试验测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | Y521封隔器生产作业指导书PZY-ZYZDS-01 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 王世显 ，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《Y521封隔器水压密封试验测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《Y521封隔器水压密封试验测量过程监视统计记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《Y521封隔器水压密封试验测量过程控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，且满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年9月10日    审核员：                企业部门代表：