编 号： 0088-2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 抗拉强度检测过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 抗拉强度（600±50）MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | GB/T1499.2-2018钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：T=100MPa; 2、测量设备的最大允许误差:△允≤T×1/3= 100MPa×1/3=33.3MPa; 3、测量设备校准不确定度推导： =33.3 MPa×1/3=11.1MPa; 4、被测参数测量范围：选用的量程为（0～600）kN，拉伸试验机当检测φ18mm的试样时，抗拉强度的测量范围为(0－2359)MPa的微机控制电液伺服万能试验机可以满足测量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 微机控制电液伺服万能试验机 |  |  | SHT4605 | ±1% U=0.22%,k=2 |  | 20202002429003 |  | 2020.06.17 |
| 计量验证记录： 测量设备力的测量范围为（0～600）kN，当检测φ18mm的试样时，抗拉强度的测量范围为(0－2359)MPa，满足导出计量要求测量范围（600±50）MPa的要求； 测量设备的最大允许误差为1%×2359MPa=23.59MPa，满足导出计量要求最大允许误差33.3 MPa的要求； 测量设备的不确定度U=0.22%×2359MPa=5.19MPa,k=2，满足导出计量要求U95允=11.1MPa 的要求 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年7月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020 年9月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |