编  号：0088-2017-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 成品称重 |  |  |  | 被查部门 |  | 计量质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 重量（10－120 ）t |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  |
|  |  | 公差T |  | ±0.1% |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  | GB17167-2006的要求，用能单位燃料进厂计量配备的汽车衡应配备准确度0.1%（Ⅲ级）衡器。 |  |  |  | 其他要求 | 本测量过程配备的汽车衡，准确度等级Ⅲ级；经计量技术机构检定合格。 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| - 电子汽车衡 |  |  | 0－150t |  |  |  | Ⅲ级 |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | BX-CLGF-04《成品称重测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《电子汽车衡操作规程BX-CZGC-17》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《成品称重过程测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《高度控制过程有效性确认》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《成品称重过程过程监视统计控制图》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4 测量过程有效性确认方法正确，满足要求; - 测量过程监视在控制限内，测量过程方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年 09月 15 日    审核员：                企业部门代表：