编    号：0092-2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 试剂称重测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （500±5）g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB 24540-2009 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 根据GB 24540-2009标准要求， 防护服装面料拒液效率检测中的试剂称重（500±5）g； - 2、测量最大允许误差：△允=T×（1/3～1/10）=±1.67g。（取1/3） 3、测量不确定度：U=T/2Mcp=10/2×3=1.6g (Mcp取3) 4、试剂称重为（500±5）g，其测量范围应向两边延伸一段范围（100~1000）g 5、选用量程为0-1000g，最大允许误差±0.15g电子天平，可以满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 电子天平 |  | JA1001 | ±0.15g |  | 20201002824001 |  | 2020.5.7 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 试剂称重（500±5）g，测量最大允许误差：△允=±1.67g； 2、测量设备的计量特性 电子天平测量范围：0-1000g，最大允许误差：±0.15g； 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年09月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备能够满足计量要求； - 测量设备经过检定，结论合格； - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年09 月18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |