编  号：0092-2017-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 试剂称重测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质检部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 天平称重：500g |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±1.67g |
|  |  | 公差T |  | ±5g |  |  |  | 允许不确定度 |  | 1.6g |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 电子天平 |  |  | 0-1000g |  |  |  | ±0.15g |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | YES/CLGF-02 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB 24540-2009 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度（17－30）℃； |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 刘学刚 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件《试剂称重测量过程不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件《试剂称重测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件《试剂称重测量过程监视记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附件《试剂称重测量过程监视控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素包括：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技都已受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2020 年09月 19 日    审核员：                企业部门代表：