编    号：0007-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 产品出厂称重检验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （25±0.25）kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JJF1070-2005 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．产品出厂称重检验控制在25kg，最大允许误差：±0.25kg， 2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=±0.25×1/5=±0.05kg=±50g （取1/5）)； 3．选择（0-200）kg 电子秤，电子秤称重25kg时，最大示值误差为±25g, 满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  |  | 电子秤 | （0～200）kg |  | Ⅲ级 25kg±25g | H2007021 |  | 2020-7-24 |
| 计量验证记录 - 测量设备测量范围0-200kg，满足被测计量要求：0~25kg; 2、测量设备最大允许误差：25kg时，最大示值误差为±25g, ，满足测量过程导出允许误差±50g; 3、本测量过程符合JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》的要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年9 月 17 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求依据JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》导出； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备经检定结论合格； - 测量设备具有有效的检定原始记录； - 测量设备验证方法正确，验证结果为合格。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年9月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |